材化学院实验室安全检查通报-251023

2025 年 10月23 日，实验室管理人员对科研实验室进行了管制类试剂和气瓶专项检查，发现下述实验室有违反管制类试剂和气瓶安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 对应条款 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C501西 | - 管制类试剂账物不符（硝酸镍、丙酮、高锰酸钾）； - 普通试剂柜存在固液混放（乙酸）。 | 9.5.2 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C503西 | 1、氢氟酸需配备葡萄糖酸钙凝胶。 | 6.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | - 管制类试剂放在普通试剂柜（重铬酸钾）； - 易制爆试剂账物不符（硝酸锌）； - 易制毒试剂挥发严重，柜顶滴水，无法核查； - 气瓶无状态标识，氧气瓶使用完未泄压。 | 9.5.2 9.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 1、管制类试剂账物不符（丙酮）。 | 9.5.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | - 西墙的PP柜里易制爆试剂； - 西墙的小柜子，无管制类试剂清单，且易制毒和易制爆试剂混放。 | 9.5.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C509东 | 1、实验服遮挡实验室门上观察窗。 | 6.1.4 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | - 易制爆试剂放在PP柜里了，应放在铁皮柜里（硝酸镍）； - 气瓶使用完未泄压，气瓶架未固定。 | 9.5.2 9.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 1、2号柜无试剂清单. | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 1、管制类试剂账物不符。 | 9.5.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C504西 | - 氢氟酸需配备葡萄糖酸钙凝胶； - 过氧化氢是易制爆试剂，应放入铁皮柜； - 管制类试剂账物不符； - 气瓶无状态标识。 | 9.5.2 9.6.2 | 立整立改 |
| 副楼103西 | - 管制类试剂账物不符； - 普通试剂柜试剂清单里有易制爆试剂（硝酸镍）。 | 9.5.2 | 立整立改 |
| 副楼101东 | 1、气瓶无状态标识。 | 9.6.2 | 立整立改 |
| 格致楼B119 | 1、可燃气体无报警防护装置，且无状态标识。 | 9.6.2 | 立整立改 |

注：本次检查具有以下共性，请大家对照上述问题，举一反三，全面排查实验室安全隐患。

- 管制类试剂放在了普通试剂柜。

- 易制毒和易制爆试剂混放，易制爆试剂应放入铁皮柜。

- 管制类试剂账物不符。